ПРОТОКОЛ № 141.1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

г. Иваново, пл. Революции, д. 6                                                                                        25.12.2007

- Наименование предмета конкурса: поставка нового медицинского оборудования

| Предмет контракта | Начальная цена контракта (цена лота), руб. | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Лот № 1 Инкубатор для новорожденных в комплектации с лампой фототерапии и монитором пациента – 1 шт. | 1 165 000,00 | МУЗ "Родильный дом №4" |
| Лот №2 Открытое реанимационное место в комплектации со шприцевым насосом – 1 шт. | 647 000,00 |  |

Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в МУП «Редакция газеты «Рабочий край» № 216 от 24.11.2007 и размещено на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд города Иванова присутствовали:

| Силкин В.Н. | - | первый заместитель Главы города, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Шабанова Е.В. | - | начальник управления муниципального заказа администрации города, заместитель председателя комиссии |
| Абрамова Н.Б. | - | заместитель начальника управления, начальник отдела конкурсов и аукционов управления муниципального заказа администрации города |
| Алалыкина Е.Г. | - | начальник отдела котировок цен управления муниципального заказа администрации города, секретарь комиссии |
| Кармазина Т.Н. | - | заместитель начальника финансово-казначейского управления администрации города |
| Абрамова З.Н. | - | главный специалист юридического отдела управления муниципального заказа администрации города |
| Карнеев А.А. | - | главный врач МУЗ «Родильный дом № 4» |

3.  Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проходила 25.12.2007 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 416

4. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов уполномоченным органом велась аудиозапись.

5. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участника  размещения заказа не присутствовали.

6. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок на участие в конкурсе 25.12.2007 10 часов 00 минут была подана 1 (одна) заявка по  лоту №1    и 1 (одна) заявка по лоту № 2 в запечатанных конвертах (Приложение № 1 к Протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 25.12.2007 № 141.1).

7. Дополнительных заявок на участие в конкурсе и изменений заявок подано не было. Ни одна из заявок  отозвана не была.

8. Вскрытие конвертов  с заявками  на участие в конкурсе проводилось  председателем комиссии.

- 9.Заявки на участие в конкурсе были представлены от следующего участника  размещения заказа:

- Лот № 1. Инкубатор для новорожденных в комплектации  с  лампой фототерапии и монитором пациента – 1 шт.

| Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес | Условия исполнения муниципального контракта |  |  | Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена контракта, руб. | Срок поставки товара | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «МАРТИН – МЕДТЕХНИКА» | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 44, стр. 1 | 1 165 000,00 | В течение 60 календарных дней | Приложение № 2 | 1. Опись документов. 2. Сопроводительное письмо. 3.Анкета участника размещения заказа. 4.Предложение о цене контракта и сроке поставки товара. 5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара. 6.Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 06.09.2007. 7. Гарантийное письмо. 8. Прочие документы. |

- Лот № 2. Открытое реанимационное место в комплектации со шприцевым   насосом  – 1 шт.

| Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Почтовый адрес | Условия исполнения муниципального контракта |  |  | Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией и представленные участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена контракта, руб. | Срок поставки товара | Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «МАРТИН – МЕДТЕХНИКА» | 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 44, стр. 1 | 647 000,00 | В течение 60 календарных дней | Приложение № 3 | 1. Опись документов. 2. Сопроводительное письмо. 3.Анкета участника размещения заказа. 4.Предложение о цене контракта и сроке поставки товара. 5.Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара. 6. .Нотариально заверенная копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 06.09.2007. 7. Гарантийное письмо. 8. Прочие документы. |

10. Конкурс признан несостоявшимся по лотам  №№ 1,2  в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в конкурсе по каждому из данных лотов (ч. 11 ст. 25 Федерального закона  от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

11. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведет итоги конкурса  в сроки, указанные в извещении о проведении настоящего открытого конкурса.

12. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.ivgoradm.ru.

13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

14. Подписи.

| Председатель комиссии: | В.Н. Силкин |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Е.В.Шабанова |
| Члены комиссии: | Н.Б. Абрамова |
|  | Е.Г Алалыкина |
|  | Т.Н.Кармазина |
|  | З.Н. Абрамова |
|  | А.А. Карнеев |

Приложение № 1

к Протоколу вскрытия конвертов с

заявками на участие в открытом конкурсе

от 25.12.2007 № 141.1

Журнал регистрации поступления заявок

Лот № 1

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Ф.И.О. подавшего заявку на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.12.2007 | 14:25 | № 1 | бумажный | по почте |

Лот № 2

| № п/п | Дата поступления | Время поступления | Регистрационный номер | Форма (бумажный носитель, электронный документ) | Ф.И.О. подавшего заявку на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24.12.2007 | 14:25 | № 1 | бумажный | по почте |

Ответственное лицо: Балденкова О.Я.

Приложение № 2

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие  в открытом конкурсе

от 25.12.2007 № 141.1

Лот № 1

Наименование участника размещения заказа: ООО «МАРТИН-МЕДТЕХНИКА»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель:   Инкубатор для новорожденных, модель V-2200 с принадлежностями, производитель Atom Medical Corporation, Япония

Содержание критерия

| - № - п/п | Параметры | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение: | - | - |
| 1.1 | Предназначен для выхаживания новорожденных | соответствие | соответствие |
| 2 | Технические требования | - | - |
| 2.1 | Сервоконтроль и ручной контроль температуры в инкубаторе. | наличие | наличие |
| 2.2 | Режим повышенной температуры, для установки повышенной температуры воздуха в инкубаторе и температуры кожи пациента. | наличие | наличие |
| 2.3 | Диапазон установки температуры кожи: | Автоматическое управление: 35,0-37,5°С, ручное - 37,6-39.0°С(шаг изменения 0.1°С) | Автоматическое управление: 35,0-37,5°С, ручное - 37,6-39.0°С(шаг изменения 0.1°С) |
| 2.4 | Диапазон отображения температуры кожи: | 30,0-42,0°С(точность ±0,3°С) | 30,0-42,0°С(точность ±0,3°С) |
| 2.5 | Диапазон установки температуры воздуха в инкубаторе: | автоматическое управление - 23.0-37.0°С,ручное - 37.1-39.0°С (шаг изменения 0.1°С) | автоматическое управление - 23.0-37.0°С,ручное - 37.1-39.0°С (шаг изменения 0.1°С) |
| 2.6 | Диапазон отображения температуры воздуха в инкубаторе: | 20.0-42.0°С(точность ±0,3°С) | 20.0-42.0°С(точность ±0,3°С) |
| 2.7 | Двойные стенки панелей. | наличие | наличие |
| 2.8 | Система воздушного занавеса, препятствующего потере тепла, влажности и кислорода при открытии панелей. | наличие | наличие |
| 2.9 | Двойной механизм запирания передней панели доступа | наличие | наличие |
| 2.10 | Автоматическое защелкивание замков при закрытии | наличие | наличие |
| 2.11 | Сервоконтроль влажности. | наличие | наличие |
| 2.12 | Диапазон установки влажности: | 40-95% RH | 40-95% RH |
| 2.13 | Диапазон отображения влажности: | 15-99% RH(точность 5 %) | 15-99% RH(точность 5 %) |
| 2.14 | Максимальная влажность: | ≤90 % | ≤90 % |
| 2.15 | Режим быстрого достижения заданной влажности. | наличие | наличие |
| 2.16 | Возможность полной дезинфекции емкости увлажнителя. | наличие | наличие |
| 2.17 | Модуль с регулятором кислорода | наличие | наличие |
| 2.18 | Диапазон установки концентрации кислорода | 22-65 %(с шагом 1 %) | 22-65 %(с шагом 1 %) |
| 2.19 | Диапазон отображения концентрации кислорода | 15-105 % | 15-105 % |
| 2.20 | Давление кислорода | 294-490 кПа | 294-490 кПа |
| 2.21 | Диапазон измерения концентрации кислорода | 15-100 % | 15-100 % |
| 2.22 | Стабильность измерений и цикл калибровки | 24 ч | 24 ч |
| 2.23 | Пульсоксиметрический блок | наличие | наличие |
| 2.24 | Калибровка | Функциональная сатурация | Функциональная сатурация |
| 2.25 | Отображаемый диапазон | 1-100% SpO2, Точность ±0,3 % | 1-100% SpO2, Точность ±0,3 % |
| 2.26 | Время обновления значения: | 1 секунда | 1 секунда |
| 2.27 | Диапазон тревог ЧСС: | Верхний предел:80-240 уд/мин, нижний предел:35-180 уд/мин | Верхний предел:80-240 уд/мин, нижний предел:35-180 уд/мин |
| 2.28 | Длина волны: | 660 нм(кр) 905 нм(ик) | 660 нм(кр) 905 нм(ик) |
| 2.29 | Мониторинг веса пациента | наличие | наличие |
| 2.30 | Диапазон отображаемого на дисплее веса | от 300 до 7000 грамм | от 300 до 7000 грамм |
| 2.31 | Возможность сохранения измеряемых параметров в памяти прибора | Наличие | Наличие |
| 2.32 | Внешний дисплей | наличие | наличие |
| 2.33 | Тип дисплея | ЖК (TFT - LCD) | ЖК (TFT - LCD) |
| 2.34 | Диагональ | 6,4 дюйма | 6,4 дюйма |
| 2.35 | Разрешение | 640х480 точек | 640х480 точек |
| 2.36 | Количество цветов | 256 | 256 |
| 2.37 | Управление всеми функциями инкубатора с сенсорной панели дисплея | Наличие | Наличие |
| 2.38 | Электростатический фильтр. | наличие | наличие |
| 2.39 | 6 окошек для рук (1 с возможностью ввода контура пациента для ИВЛ) | наличие | наличие |
| 2.40 | Открывающиеся панели. | наличие | наличие |
| 2.41 | Наклон и вертикальное перемещение основания матраца. | наличие | наличие |
| 2.42 | Встроенная подставка для рентген-кассеты | наличие | наличие |
| 2.43 | Стойка переменной высоты с двухуровневым ящиком | наличие | наличие |
| 2.44 | Сигналы тревоги: | Высокая температура, заданная точка, отключение питания, дисфункция вентилятора, дисфункция датчика температуры кожи, дисфункция системы, камеры влажности, низкий уровень воды, заданная влажность, емкость для воды не установлена, Датчик кислорода, заданная концентрация кислорода | Высокая температура, заданная точка, отключение питания, дисфункция вентилятора, дисфункция датчика температуры кожи, дисфункция системы, камеры влажности, низкий уровень воды, заданная влажность, емкость для воды не установлена, Датчик кислорода, заданная концентрация кислорода |
| 2.45 | Уровень шума | не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе | не более 43 дб внутри кювеза, при отключенном увлажнителе |
| 3 | Габариты: | - | - |
| 3.1 | С подъемной стойкой: | 109(Ш)х61(Г)х130-150(В)см (без дисплея) | 109(Ш)х61(Г)х130-150(В)см (без дисплея) |
| 3.2 | Внешний дисплей: | 216(Ш)х53(Г)х176(В) мм | 216(Ш)х53(Г)х176(В) мм |
| 3.3 | Матрас: | 74(Д)х36(Ш)х2(Т) см | 74(Д)х36(Ш)х2(Т) см |
| 3.4 | Вес: | С подъемной стойкой не более 107,5 кг | С подъемной стойкой не более 107,5 кг |
| 4 | Комплект поставки: | - | - |
| 4.1 | Инкубатор с сервоконтролем температуры, влажности, блоком регулировки кислорода, пульсоксиметрическим блоком и монитрингом веса пациента | 1 шт. | 1 шт. |
| 4.2 | Мобильное основание с ящиками | 1 шт. | 1 шт. |
| 4.3 | Накожный датчик температуры | 1 шт. | 1 шт. |
| 4.4 | Кислородный датчик | 1 шт. | 1 шт. |
| 4.5 | Вставка для рентгеновских кассет | 1 шт. | 1 шт. |
| 4.6 | Электростатический фильтр | 1 шт. | 1 шт. |
| 4.7 | Крышка порта доступа | 2 шт. | 2 шт. |
| 4.8 | Кронштейн для подвеса инфузионных растворов для стойки переменной высоты | 1 шт. | 1 шт. |

Лампа для фототерапии, модель PIT-220R с принадлежностями, производитель Atom Medical Corporation,  Япония

| № п/п | Параметры | Требования | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие характеристики реанимационного места: |  |  |
| 1.1 | Электронная защита от мерцания ламп | Наличие | Наличие |
| 1.2 | Защитный экран перед лампами | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Система воздушного охлаждения, для предупреждения перегрева | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Счетчик времени работы для контроля терапии и времени использования ламп | Наличие | Наличие |
| 1.5 | Спектр излучения (максимум) | Лампы голубого света: 450-500 нм Лампы зеленого света: 500-550 нм | Лампы голубого света: 450-500 нм Лампы зеленого света: 500-550 нм |
| 1.6 | Количество ламп | 5 | 5 |
| 1.7 | Мощность лампы | 20 Вт | 20 Вт |
| 1.8 | Время непрерывной работы лампы | 3000 ч | 3000 ч |
| 1.9 | Масса (со стендом) | 9,5 кг (24 кг) | 9,5 кг (24 кг) |
| 1.10 | Стенд переменной высоты с возможностью изменения наклона излучателя | Наличие | Наличие |

Монитор пациента TRIO с принадлежностями, производитель  Datascope Corporation, США

| № п/п | Параметры | Требование по ТЗ | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические параметры | - | - |
| 1.1 | Дисплей | - | - |
| 1.2 | Размер экрана не менее: | 8,4 дюйм | 8,4 дюйм |
| 1.3 | Тип экрана: | Активная TFT матрица | Активная TFT матрица |
| 1.4 | Разрешение, не менее: | 800 x 600 точек | 800 x 600 точек |
| 1.5 | Кривые и цифровая индикация |  |  |
| 1.6 | Число кривых не менее: | 4, с отображением связанных числовых значений и автоматической оптимизацией режима отображения | 4, с отображением связанных числовых значений и автоматической оптимизацией режима отображения |
| 1.7 | Универсальное крепление с изменяемым углом наклона к каталке/кровати с ручкой для перености | Наличие | Наличие |
| 1.8 | Интуитивное управление типа Navigator | Наличие | Наличие |
| 1.9 | Тренды | 24 часа | 24 часа |
| 1.10 | Тревоги |  |  |
| 1.11 | Типы тревог: | Медицинские и технические | Медицинские и технические |
| 1.12 | Звуковые тревоги с возможностью настройки типа сигнала и громкости | Наличие | Наличие |
| 1.13 | Визуальные тревоги – мерцание соответствующей кривой или числового значения красным цветом и текстовые сообщения для технических тревог | Наличие | Наличие |
| 1.14 | Режимы тревог: | Фиксированный и гибкий (X% от физиологических показателей пациента, как границы тревоги, где X = от 5 до 30%) | Фиксированный и гибкий (X% от физиологических показателей пациента, как границы тревоги, где X = от 5 до 30%) |
| 1.15 | Режим отключения тревог: | 3 мин для звуковых тревог с сохранением визуальной сигнализации. | 3 мин для звуковых тревог с сохранением визуальной сигнализации. |
| 2 | Витальные параметры | - | - |
| 2.1 | ЭКГ | Наличие | Наличие |
| 2.2 | ЧСС | Наличие | Наличие |
| 2.3 | Дыхание (импедансный метод) | Наличие | Наличие |
| 2.4 | SpO2 | Наличие | Наличие |
| 2.5 | НИАД | Наличие | Наличие |
| 2.6 | ИАД | Опция | Опция |
| 2.7 | Температура | Наличие | Наличие |
| 2.8 | ЭКГ |  |  |
| 2.9 | ЧСС: | 30-300 уд/мин | 30-300 уд/мин |
| 2.10 | Отведения | Аутодетекция кабеля, 3 отведения: I, II или III 5 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF и V | Аутодетекция кабеля, 3 отведения: I, II или III 5 отведений: I, II, III, aVL, aVR, aVF и V |
| 2.11 | Система фильтрации помех | Алгоритм ESU | Алгоритм ESU |
| 2.12 | Точность измерения, не хуже: | 3% или  3 уд/мин | 3% или  3 уд/мин |
| 2.13 | Скорость развертки | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/сек на выбор | 6,25, 12,5, 25, 50 мм/сек на выбор |
| 2.14 | Частотный ответ: Режим мониторинга Режим тестирования | 0.5 - 40 Гц 0.05 - 100 Гц | 0.5 - 40 Гц 0.05 - 100 Гц |
| 2.15 | Определение ЧСС | ЭКГ, ИАД, SpO2 | ЭКГ, ИАД, SpO2 |
| 2.16 | Изоляция: | соответствует стандартам IEC 601–1 и UL 544 | соответствует стандартам IEC 601–1 и UL 544 |
| 2.17 | Вход ЭКГ | через 3 или 5 жильный кабель пациента | через 3 или 5 жильный кабель пациента |
| 2.18 | Защита от дефибриляции: | до 360 Дж | до 360 Дж |
| 2.19 | Импульс синхронизации кардиоверсии | Наличие, не более 35 мс между QRS и импульсом | Наличие, не более 35 мс между QRS и импульсом |
| 2.20 | Тревоги ЭКГ | - | - |
| 2.21 | Диапазон тревог не хуже: | от 30 до 250 уд/мин | от 30 до 250 уд/мин |
| 2.22 | Дыхание | - | - |
| 2.23 | Диапазон частоты, не хуже: | от 4 до 200 дых/минуту | от 4 до 200 дых/минуту |
| 2.24 | Метод: | Импедансная пневмография или через датчик ETCO2 (опция) | Импедансная пневмография или через датчик ETCO2 (опция) |
| 2.25 | Чувствительность, не менее: | 0.25 до 3 Ом/см на выбор | 0.25 до 3 Ом/см на выбор |
| 2.26 | Скорость кривой: | 1.56, 6,25, 12,5, 25 мм/с | 1.56, 6,25, 12,5, 25 мм/с |
| 2.27 | Выбор электрода для импедансной пневмографии | Наличие | Наличие |
| 2.28 | Пульсоксиметрия | - | - |
| 2.29 | Диапазон измерения пульса, не хуже: | от 30 до 235 уд/мин | от 30 до 235 уд/мин |
| 2.30 | Диапазон измерения сатурации, не хуже: | От 0 до 100%, точность в диапазоне 70-100% не менее +/- 2% | От 0 до 100%, точность в диапазоне 70-100% не менее +/- 2% |
| 2.31 | Тип измерения: | поглощение света красном и инфракрасном диапазоне | поглощение света красном и инфракрасном диапазоне |
| 2.32 | Алгоритмы и датчики: | Masimo, устойчивый к вибрации и движениям | Masimo, устойчивый к вибрации и движениям |
| 2.33 | НИАД | - | - |
| 2.34 | Диапазон измерения, не хуже: | - | - |
| 2.35 | Систолическое давление: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 235 мм Hg 30 – 160 мм Hg 20 - 120 мм Hg | 30 - 235 мм Hg 30 – 160 мм Hg 20 - 120 мм Hg |
| 2.36 | Диастолическое давление: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 200 мм Hg 30 – 150 мм Hg 20 - 100 мм Hg | 30 - 200 мм Hg 30 – 150 мм Hg 20 - 100 мм Hg |
| 2.37 | Режимы работы: | Автоматический, ручной | Автоматический, ручной |
| 2.38 | Среднее время измерения, не более | Не более 35 сек | Не более 35 сек |
| 2.39 | Тревоги по НИАД | - | - |
| 2.40 | Систолическое давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 50 - 240 мм Hg 25 – 165 мм Hg 25 – 135 мм Hg | 50 - 240 мм Hg 25 – 165 мм Hg 25 – 135 мм Hg |
| 2.41 | Среднее давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 40 - 200 мм Hg 15 – 135 мм Hg 15 – 105 мм Hg | 40 - 200 мм Hg 15 – 135 мм Hg 15 – 105 мм Hg |
| 2.42 | Диастолическое давление, не хуже: Взрослый режим Педиатрический режим Неонатальный режим | 30 - 180 мм Hg 10 – 120 мм Hg 10 - 95 мм Hg | 30 - 180 мм Hg 10 – 120 мм Hg 10 - 95 мм Hg |
| 2.43 | Температура | - | - |
| 2.44 | Диапазон измерения, не хуже: | от 15 до 45C | от 15 до 45C |
| 2.45 | Точность, не хуже: |  0.1 C |  0.1 C |
| 2.46 | Автономное питание |  |  |
| 2.47 | Тип батареи: | Литиевая | Литиевая |
| 2.48 | Время работы от батареи, не менее: | Не менее 180 мин | Не менее 180 мин |
| 2.49 | Режим зарядки: | Автоматически при подключении к сети | Автоматически при подключении к сети |
| 3 | Размеры и вес | - | - |
| 3.1 | ВхШхГ | Не более 24,1 см х 30,2 см х 18,8 см | Не более 24,1 см х 30,2 см х 18,8 см |
| 3.2 | Вес, не более: | 5,2 кг (без батарей, 6,8 кг с батареями | 5,2 кг (без батарей, 6,8 кг с батареями |
| 3.3 | Внешние условия |  |  |
| 3.4 | Потребляемый ток: | 115/230 В 48/62 Гц | 115/230 В 48/62 Гц |
| 3.5 | Переменный ток: | 12 – 28 В, 3А мах | 12 – 28 В, 3А мах |
| 3.6 | Потребляемая мощность: | 27 Вт | 27 Вт |

Комплект поставки:

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требуемое значение | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реанимационный монитор | 1 шт | 1 шт |
| 2 | Батарея литиевая | 1 шт | 1 шт |
| 3 | Манжеты неонатальные одноразовые, 10 шт. | 1 комплект | 1 комплект |
| 4 | Трубка для неонатальных манжет | 1 шт | 1 шт |
| 5 | SpO2 кабель 3,7 м | 1 шт | 1 шт |
| 6 | Датчик SpO2 мультипозиционный (для пациентов от 1 кг) | 1 шт | 1 шт |
| 7 | Фиксаторы датчиков (100 шт.) | 1 набор | 1 набор |
| 8 | Кабель ЭКГ неонатальный, 3 м | 1 шт. | 1 шт. |
| 9 | Отведения ЭКГ, 45 см | 1 комплект | 1 комплект |
| 10 | Датчик температуры накожный | 1 шт. | 1 шт. |
| 11 | Манжета многоразовая для детей младшего возраста | 1 шт. | 1 шт. |

Приложение № 3

к Протоколу вскрытия конвертов

с заявками на участие в  открытом конкурсе

от 25.12.2007 № 141.1

Лот № 2

Наименование участника размещения заказа:  ООО «МАРТИН-МЕДТЕХНИКА»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ

ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Наименование оборудования, производитель: Инкубатор для новорожденных, модель V-505 с принадлежностями, производитель Atom Medical Corporation, Япония

Содержание критерия

| № п/п | Параметры | Требования | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочие характеристики реанимационного места: |  | - |
| 1.1 | Инфракрасный обогреватель cверху | Наличие | Наличие |
| 1.2 | Механизм вращения нагревающего элемента в вертикальной и горизонтальной плоскостях, позволяющий в процессе обогрева пациента избежать попадания инфракрасного излучения на медицинский персонал при манипуляциях и рентгеновское оборудование при съемке. | Наличие | Наличие |
| 1.3 | Таймер с возможностью установки 4 временных точек и интервала обратного отсчета. Использование для подсчета баллов по шкале Апгар и необходимого времени обогрева. | Наличие | Наличие |
| 1.4 | Сервоконтроль температуры (Режим автоматического регулирования мощности излучения по температуре кожи ребенка) | Наличие | Наличие |
| 1.5 | Контроль температуры кожи ребенка | 34,0-38,0 С | 34,0-38,0 С |
| 1.6 | Диапазон измеряемых и отображаемых на дисплее температур кожи | 30,0-42,0 С | 30,0-42,0 С |
| 1.7 | Индикация мощности нагревателя на дисплее | 0-100 (10 уровней) | 0-100 (10 уровней) |
| 1.8 | Возможность использования ручного режима управления мощностью | Наличие | Наличие |
| 1.9 | Контроль мощности нагревателя | 0-100% (шаг 5%) | 0-100% (шаг 5%) |
| 1.10 | Температурные датчики, размещенные на коже ребёнка | Наличие | Наличие |
| 1.11 | Столик для установки рентгеновской кассеты | Наличие | Наличие |
| 1.12 | Сообщения тревоги: дисфункция накожного температурного датчика, состояние ребенка, системная ошибка, ошибка напряжения питания, ошибка позиции излучателя | Наличие | Наличие |
| 1.13 | Мониторинг кожной температуры | Наличие | Наличие |
| 1.14 | Керамические нагревательные элементы | Наличие | Наличие |
| 1.15 | Диапазон углов наклона кроватки от –12 до + 12 град (плавная регулировка) с функцией клика для облегчения поиска горизонтального положения | Наличие | Наличие |
| 1.16 | Боковые стенки ложа с механизмом опускания и возможностью служить опорой для персонала при проведении манипуляций | Наличие | Наличие |
| 1.17 | Освещение ложа 2-мя галогенными лампами | Наличие | Наличие |
| 1.18 | Легко заметная на расстоянии большая лампа тревоги на передней части излучателя. | Наличие | Наличие |
| 1.19 | Тележка с переменной высотой | Наличие | Наличие |
| 1.20 | Диапазон регулировки высоты ложа, не хуже | 80-100 см | 80-100 см |
| 1.21 | Полка под монитор | Наличие | Наличие |
| 1.22 | Возможность размещения систем для реанимации, подведение кислорода, отсоса | Наличие | Наличие |
| 1.23 | Инфузионная стойка для бутылок (опция) | Наличие | Наличие |
| 1.24 | Кислородный смеситель | 21-100% | 21-100% |
| 1.25 | Кислородный расходомер | 0-10 л/мин | 0-10 л/мин |
| 1.26 | Отсос | 0-200 ммHg | 0-200 ммHg |

Насос инфузионный ПЕРФУЗОР-Компакт С с принадлежностями, производитель   B.BRAUN  MELSUNGEN AG, ФРГ

| № п/п | Комплектация и технические характеристики | Требования/Диапазон | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Классификация | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 | CF, защита от дефибрилляции, класс 2 |
| 2 | Влагостойкость | Наличие | Наличие |
| 3 | Задаваемый объем инфузии | 0,1 – 999,9 мл | 0,1 – 999,9 мл |
| 4 | Задаваемое время инфузии | 0 – 99 ч 59 мин | 0 – 99 ч 59 мин |
| 5 | Скорость инфузии | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) | 0,01 – 200,0 мл/час (значение максимальной скорости может быть увеличено до 1200 мл/час) |
| 6 | Скорость болюсной инфузии | 0,1 - 1200 мл/час | 0,1 - 1200 мл/час |
| 7 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар | 3 уровня 0,3-0,6-1,2 бар |
| 8 | Изменение скорости без прерывания процесса инфузии (титрование) | Наличие | Наличие |
| 9 | Функция паузы с сохранением введенных параметров | Наличие | Наличие |
| 10 | Информация о заданном и введенном объеме в реальном масштабе времени | Наличие | Наличие |
| 11 | Автоматический расчет скорости введения через заданный объем и время | Наличие | Наличие |
| 12 | Емкость используемых шприцев | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей | 2/3, 5, 10, 20, 30 и 50/60 мл различных фирм производителей |
| 13 | Время работы в автономном режиме | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч | > 80 часов при скорости введения 10 мл/ч |
| 14 | Режимы болюса | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом | 1. «по требованию» при нажатой клавише 2. с предварительно заданным объемом |
| 15 | Объем болюса | 0,1-50 мл | 0,1-50 мл |
| 16 | Точность инфузии | ±2,5 % | ±2,5 % |
| 17 | Единица измерения задаваемого объема инфузии: мл | шаг 0,1 мл | шаг 0,1 мл |
| 18 | Характеристики используемых батарей: | 4х1,5В (АА) | 4х1,5В (АА) |
| 19 | Основное электропитание | 220В | 220В |
| 20 | Автономное электропитание | Наличие | Наличие |
| 21 | Звуковой и визуальный сигнал тревоги по основным параметрам безопасности пациента | Наличие | Наличие |
| 22 | Блокировка клавиатуры | Наличие | Наличие |
| 23 | Возможность присоединения друг к другу до трех насосов (создание 2-х или 3-х шприцевого насоса). | Наличие | Наличие |
| 24 | Возможность интеграции в автоматизированную систему управления инфузией – фм систему | Наличие | Наличие |
| 25 | Размеры | 190х100х120 мм | 190х100х120 мм |
| 26 | Вес | 1,6 кг | 1,6 кг |