- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: «17» мая 2010г.

| Заказчик | МУЗ «2-ая Городская клиническая больница» |
| --- | --- |
| Адрес | г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 |
| Адрес электронной почты | igb2@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Главный врач Глик Михаил Вилленович |
| Номер контактного телефона | 32-60-21; 30-00-36 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6 к. 519, Администрация г. Иваново |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 27.05.2010 до 15 час. 30 мин. |

Регистрационный № 284

| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка наркозно-дыхательного аппарата с искусственной вентиляции легких | Требования к качеству товаров, работ, услуг | Предназначен для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время наркоза или реанимации. Аппарат обеспечивает: - Управляемую ИВЛ с пассивным выдохом, в т.ч. с положительным давлением конца выдоха; - Самостоятельное дыхание пациента через аппарат, в т.ч. под повышенным давлением; - Управляемую вентиляцию вручную с помощью мешка или меха; - Измерение давления в дыхательных путях пациента, частоты дыхания и пульса, длительности работы аппарата; - Аварийную световую и звуковую сигнализацию разгерметизации дыхательного контура, несанкционированного отключения электропитания кислорода ниже 2кгс/см2, увеличения времени вдоха свыше 6с.; - Световую и звуковую сигнализацию при выходе максимального давления входа за установленные пределы; - Автоматическое переключение в противоположную фазу при увеличении вдоха или выдоха до 10±2с; - Сохранение значений ранее установленных параметров при несанкционированном отключении электропитания на время до 1 мин.; - Измерение минутной вентиляции и дыхательного объема механическим волюметром, входящим в комплект аппарата; - Необходимую для проведения стерилизации и дезинфекции разборку линии выхода; - Самотестирование. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается 1 (один) год. | шт. | 1 |
|  | Технические характеристики товаров, работ, услуг | Параметры: - диапазон регулирования минутной вентиляции от 2 до 25 л/мин.; - диапазон регулирования дыхательного объема от 0,2 до 1,2 л.; - отношение продолжительностей входа и выдоха 1: 2; - диапазон регулирования давления конца выдоха от 30 до 250 мм вод. ст.; - сопротивление самостоятельному дыханию не более 15 мм вод. ст.; - установка предохранительного клапана давления 300 мм вод. ст.; - питание аппарата от однофазной сети; - напряжение, 220 В; - частота, 50 Гц. Наличие в комплекте блока наркозного и с блока подачи кислорода. Параметры аппарата с блоком наркозным: - ингаляционный наркоз по реверсивному и нереверсивному дыхательному контуру, точное дозирование кислорода, закиси азота, фторотана. Блок наркозный кроме ИВЛ обеспечивает: - дозировку паров жидких анестетиков при температуре окружающей среды от 17 до 30º С в пределах: 1. для фторотана - 0-4,5 % объемных; 2. для кислорода - 0.2-2 л/мин, 1-10 л/мин; 3. для закиси азота - 1-10 л/мин. 4. максимальный расход кислорода при экстренной подаче 45-75 л/мин.; 5. блокировку подачи закиси азота пациенту при прекращении подачи кислорода в аппарат. Аппарат с блоком подачи кислорода кроме ИВЛ обеспечивает: - подачу пациенту кислородно-воздушной смеси; - верхний предел измерения ротаметра блока подачи кислорода - 20 л/мин цена деления - 1 л/мин; - допускаемая погрешность измерения ротаметра не более ± 1 л/мин. Дополнительное устройство к аппарату - отсасыватель эксудата. Отсасыватель эксудата обеспечивает: - Диапазон регулирования разрежения 0-0,85 кгс/см; - Производительность по воде при максимальном разрежении и отсасывании через трубку диаметром 10 мм - 8 л/мин. |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | В соответствии с требованиями норм электробезопасности по ГОСТ 12.2.025-76. Выполняется по классу I тип В. Наличие у поставщика сертификата соответствия. Наличие регистрационного удостоверения в государственном реестре. Наличие свидетельства о поверке на встроенные средства измерения. |  |  |
|  | Требования к результатам работ, оказанию услуг | Требования к оборудованию: Поставка нового, качественного оборудования со всеми комплектующими устройствами. Требования к Поставщику: Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, оборудование – международным стандартам. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки. Поставка, настройка оборудования, обучение персонала, осуществление гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иваново |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 450,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Иваново, ул. Ермака, д. 52/2 |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 20 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик производит оплату по настоящему Контракту производится Заказчиком, в 3-ем квартале 2010 года, на основании счета-фактуры и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи товара. |
| Срок подписания победителем контракта | Не ранее 05.06.2010 и не позднее 11.06.2010 |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от «17» мая 2010 г.

Регистрационный № 284

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя) | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________________руб.,

(сумма прописью)

в т.ч. НДС___________________.

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

________________________________________________________, согласно(ен) исполнить условия

(Наименование участника размещения заказа)

муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 284 17.05.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	   (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

Муниципальный контракт №_____

на поставку медицинского оборудования

г. Иваново                                                                                                             «___»______2010г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «2-ая Городская клиническая больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Глика М.В., действующего на основании  Устава с одной стороны, и  _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от ________ №_____, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить Заказчику в исправном техническом состоянии наркозно-дыхательный  аппарат с искусственной вентиляцией легких, согласно спецификации (приложение № 1 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату поставленного медицинского оборудования, адаптированное к российским условиям эксплуатации указанного в п. 1.1. Контракта, в установленные настоящим Контрактом сроки.

1.3. По окончании поставки медицинского оборудования со всеми комплектующими устройствами Стороны составляют акт приема-передачи медицинского оборудования, который является основанием для оплаты принятого товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ рублей _______ копеек (___________________________рублей ______________ копеек), в том числе НДС ______________ руб.

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта в т.ч. стоимость оборудования, поставка, настройка, обучение персонала, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, установленного в п.п. 2.3. настоящего Контракта.

2.3. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренного Контрактом количества Товаров и иных условий исполнения настоящего Контракта.

2.5. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств бюджета города Иванова.

2.6. Оплата по настоящему контракту осуществляется в 3-м квартале 2010 года на основании счет-фактуры и товарной накладной, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 банковских дней с момента подписания Акта приема-передачи товара.

2.7. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 20 календарных дней со дня подписания настоящего Контракта согласно спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара Сторонами оформляется акт приема-передачи Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТа, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

3.10. Подписанный между Сторонами акт приема-передачи Товара является основанием для оплаты Поставщику поставленного Товара.

3.11. Товар поставляется по адресу: г. Иваново, ул. Ермака, 52/2.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать поставки качественного Товара и в срок установленный настоящим Контрактом.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. Получить оплату за поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

5.1.2. Поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.2. Передать Заказчику в обусловленный срок Товар;

5.2.3. Передать Товар в соответствующей упаковке входящую в стоимость Товара;

5.2.4. Восполнить недопоставку Товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок, указанный Заказчиком в акте возврата некачественного или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар устанавливается на 1 (один) год.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара, выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 2 рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 5 дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 настоящего Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 данного Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены Сторонами досрочно по соглашению сторон.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт, может быть, расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.5. В случае изменения у одной из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в настоящий Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:					       			  Поставщик:

МУЗ «2-ая Городская клиническая больница»

Главный врач    _____________М.В.Глик                                 ________________ ____________

М.П.	                М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _________________ № ____

на поставку медицинского оборудования

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

Заказчик:	                Поставщик:

МУЗ «2-ая ГКБ»

Главный врач                                                                                 _________________

____________М.В. Глик					           _________________

М.П.	              М.П.