- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 27.07.2010

Регистрационный номер № 456

| Заказчик | МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова» |
| --- | --- |
| Адрес заказчика | 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3 |
| Адрес электронной почты заказчика | gkb3ivanovo@mail.ru |
| Контактное лицо заказчика | Франчук Зинаида Валентиновна |
| Номер контактного телефона заказчика | 32-63-28 |
| Место подачи котировочных заявок | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, к. 519, Администрация города Иванова |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок | 06.08.2010 до 15 час. 00 мин. |

| Наименование поставляемого товара | Характеристики поставляемого товара |  | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставка прикроватных кардиомониторов | Требования к качеству товара | Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ, санитарно-эпидемиологическим нормам, иметь сертификат соответствия, применяемые к данному виду Товара. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата Госстандарта России, сертификата об утверждении типа средств измерений, санитарно-гигиенический сертификат. | шт. | 3 |
|  | Технические характеристики товара | Технические характеристики Товара указаны в техническом задание (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок). Прикроватный кардиомонитор должны быть совместимы со Станцией центрального мониторинга «Тритон» уже имеющийся у Заказчика. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара | В соответствии с действующим законодательством РФ. Товар должен быть разрешен и безопасен для применения в медицинском учреждении. Гарантийный срок на товар – не менее 18 месяцев. |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Товар должен соответствовать требованиям качества (отсутствие брака, фальсификаций, нарушений в упаковке) и доставляться до склада Заказчика силами Поставщика. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской. Упаковка должна обеспечивать сохранность свойств товара при транспортировке и на весь срок годности и соответствовать действующим стандартам. |  |  |

| Требования к участникам размещения заказа (устанавливаются Заказчиком, уполномоченным органом) | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |
| --- | --- |
| Источник финансирования заказа | Бюджет города Иванова (наказы избирателей) |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. | 276,00 |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, разгрузку, установку, обучение специалистов заказчика на поставленном оборудовании, расходы по сертификации, налоги с учетом НДС, сборы и другие обязательные платежи |
| Место доставки товара | г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3 |
| Срок поставок товара | Товар должен быть поставлен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения муниципального контракта |
| Срок и условия оплаты поставки товара | Оплата товара производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика на основании счетов поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), приемо-сдаточного акта, товарно-транспортной накладной в 3-4 кварталах 2010 г. |
| Срок подписания победителем контракта | 17.08.2010 |

Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

Прикроватный кардиомонитор

| № п/п | Общие характеристики системы | Диапазон значений | Обязательные условия или наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие характеристики |  |  |
|  | Прикроватный кардиомонитор, портативный |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение | наличие | да |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России | наличие | да |
| 1.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | наличие | да |
| 1.4 | Санитарно-гигиенический сертификат | наличие | да |
| 1.5 | Гарантия на монитор | 18 месяцев | да |
| 1.6 | Сертификат системы менеджмента в соответствии EN ISO 9001: 2000 ( TUV CERT) | наличие | да |
| 1.7 | Сертификат соответствия утвержденному типу средств измерения (монитор внесен в государственный реестр средств измерения) | наличие | да |
| 1.8 | Регистрация следующих параметров: -сердечная деятельность (ЭКГ/ЧСС) - пульсоксиметрия периферического кровообращения (ФПГ) и оксигенации артериальной крови (SpO2); частота пульса (ЧП) - неинвазивное артериальное давление (НИАД), три параметра; - температура (Т): кожная и центральная, не менее двух каналов; - дыхание по импедансу (ЧД/Респирограмма); - степень гипоксии (ишемии) миокарда (анализ ST-сегмента); | наличие | да |
| 1.9 | Режимы работы: взрослый, детский, неонатальный. | наличие | да |
| 1.10 | Встроенный аккумулятор | наличие | да |
| 1.11 | Заряд аккумулятора | автоматически от внутреннего ЗУ | да |
| 1.12 | Время работы от внутреннего аккумулятора | не менее 2 часов | да |
| 1.13 | Индикатор заряда, тревога по уровню заряда: звуковая, визуальная и текстовое сообщение на русском языке | наличие | да |
| 1.14 | Габаритные размеры | 240Х210Х150 | да |
| 1.15 | Масса (со встроенным аккумулятором и блоком питания) | не более 2,9 кг | да |
| 1.16 | Проведение монтажных и пусконаладочных работ | наличие | да |
| 1.17 | Инструкция пользователя и сервисная документация на русском языке | наличие | да |
| 2. | Канал ЭКГ 6 каналов: | наличие | да |
| 2.1 | Регистрируемые отведения I, II, III, aVL, aVR, aVF | наличие | да |
| 2.2 | Одновременное отображение 3-х волн ЭКГ | наличие | да |
| 2.3 | Выбор комбинации отображаемых отведений ЭКГ пользователем | наличие | да |
| 2.4 | Выбор коэффициентов усиления кардиосигнала | ручной | да |
| 2.5 | Диапазон измерения кардиокомплексов, при погрешности измерений не более 1% | 15-320 комплексов (QRS) в минуту | да |
| 2.6 | Отображение величины смещения ST-сегмента относительно изолинии | цифровое, по всем отведениям | да |
| 2.7 | Скорость отображения кардиокомплекса | 12.5, 25, 50мм/сек | да |
| 2.8 | Защита от помех электрохирургического инструмента | наличие | да |
| 2.9 | Совместное применение вместе с дефибриллятором | наличие | да |
| 2.10 | Анализ аритмии Текстовое сообщение на русском языке | наличие | да |
| 2.11 | калькулятор желудочковых экстрасистол | наличие | да |
| 2.12 | Запись 30 фрагментов кривых по 10 секунд, режим записи автоматический и ручной | наличие | да |
| 2.13 | Отображение на главном экране цифровых параметров: ЧСС, смещение ST-сегмента, порогов тревог по ЧСС | наличие | да |
| 3. | Канал пульсоксиметрии: | наличие | да |
| 3.1 | Отображение частоты пульса, SpO2 и порогов тревог | цифровое | да |
| 3.2 | Фотоплетизмограмма | наличие | да |
| 3.3 | Масштабирование ФПГ | автоматическое | да |
| 3.4 | Диапазон измерения SpO2 | от 0% до 100% | да |
| 3.5 | Диапазон измерения частоты пульса (PR) | от 15 до 320 уд/мин | да |
| 3.6 | Точность измерения частоты пульса | не более 1% | да |
| 3.7 | Пределы абсолютной погрешности при измерении SpО2 | 60-89% не более ±3 90-100% не более ±2 | да |
| 3.8 | Пределы погрешности при измерении ЧП | 15-99 не более ±1 уд/мин 100-240 не более ±2 уд/мин 241-320 не более ±3 уд/мин | да |
| 4. | Канал термометрии: |  | да |
| 4.1 | Метод измерения, количество каналов | Терморезисторный, 2 канала (кожная и центральная) | да |
| 4.2 | Отображение температуры | цифровое, в том числе разность по 2 каналам | да |
| 4.3 | Диапазон измерений | 20-45 градусов С | да |
| 4.4 | Ошибка измерения, в диапазоне 20-43 градуса С, не более | + 0,1 градуса С | да |
| 4.5 | Типы датчиков: поверхностный, полостной (эзофагеальный) | наличие | да |
| 5. | Канал тонометрии (измерения неинвазивного артериального давления): | наличие | да |
| 5.1 | Технология НИАД, устойчивая к двигательным артефактам (защита результатов измерений от двигательной активности пациента) | наличие | да |
| 5.2 | Метод измерения | Комбинированный, осциллометрический с предварительным измерением на фазе компрессии | да |
| 5.3 | Цифровое отображение артериального давления | систолическое, диастолическое, среднее | да |
| 5.4 | Диапазон измерения давления | 0-300 мм.рт.ст. | да |
| 5.5 | Абсолютная погрешность измерения | не более ±3 мм.рт.ст. | да |
| 5.6 | Время измерения, среднее | взрослый режим - не более 30сек. детский режим - не более 25 сек | да |
| 5.7 | Регулируемое время цикла измерения | от 1 до 90 мин., с шагом регулировки 1 мин | да |
| 5.8 | Периодичность измерений, по выбору пользователя | от 1 мин. | да |
| 5.9 | Режим измерений | Взрослый, детский, неонатальный; | да |
| 5.10 | Цикл измерений | цикл автоматический непрерывный, ручной | да |
| 6. | Канал измерения параметров дыхания: | наличие | да |
| 6.1 | Метод измерения импедансный | наличие | да |
| 6.2 | Отображение респирограммы | наличие | да |
| 6.3 | Диапазон измерения частоты дыхания | 5-160 1/мин | да |
| 6.4 | Отображение кривой дыхания в диапазоне | 0-200 1/мин | да |
| 7. | Термопринтер | наличие | да |
| 7.1 | Термопечать | разрешение не менее 200 точек/дюйм | да |
| 7.2 | Количество одновременно распечатываемых кривых | 3 | да |
| 7.3 | Печать данных | кривые, таблицы, тренды | да |
| 7.4 | Ширина бумаги, не менее | 50 мм | да |
| 8. | Дисплей | наличие | да |
| 8.1 | Широкоэкранный цветной TFT дисплей с активным подсветом, соотношение сторон 5:3. | наличие | да |
| 8.2 | Размеры дисплея, диагональ | 7,2 дюйма (18,3 см) | да |
| 8.3 | Разрешение дисплея (WVGA) | 800Х480 пикселей | да |
| 9. | Интерфейс пользователя |  |  |
| 9.1 | Одновременное отображение на дисплее, кривых | 5, одновременно | да |
| 9.2 | Режим «большие цифры» Top-DIGITTM | наличие | да |
| 9.3 | Запись фрагментов кривых в память прибора, в режимах | автоматический, ручной, по тревоге | да |
| 9.4 | Звуковая индикация | частоты пульса | да |
| 9.5 | Комплексная трехуровневая система тревожной сигнализации, визуальная звуковая | наличие | да |
| 9.6 | Экспертная система CareTM Lite, интеллектуальные текстовые сообщения и помощь | наличие | да |
| 9.7 | Манипулятор | типа «шаттл» | да |
| 9.8 | Возможность подключения к локальной сети, до 32 приборов мониторинга | наличие | да |
| 9.9 | Возможность просматривать сохраненные тренды и волновые формы и выводить их на печать | наличие | да |
| 9.10 | Запись фрагментов кривых в память монитора, с интерфейсом печати | не менее 30 фрагментов | да |
| 9.11 | Удобная встроенная ручка для переноски прибора | наличие | да |
| 9.12 | Наличие системы сохранения настроек пользователя – профили пользователя. | не менее 6 профилей | да |
| 10. | Сигналы тревоги: | наличие | да |
| 10.1 | 3-х уровневая звуковая и визуальная тревожная сигнализация разных цветов по измеряемым параметрам | наличие | да |
| 10.2 | Фоновая подсветка цветом, зависимым от приоритета тревоги по всем измеряемым параметрам | наличие | да |
| 10.3 | Регулирование громкости звуковой тревоги | не менее 10 градаций | да |
| 10.4 | Возможность выкл. подачи звукового сигнала на 2 минуты | наличие | да |
| 10.5 | Интеллектуальная система текстовых сообщений пользователю о тревожном событии, на русском языке | наличие | да |
| 10.6 | Регулируемые сигналы тревог | ЧСС, ЧП, SpO2, SysAD, DiaAD, ЧД, смещение ST-сегмента, T | да |
| 10.7 | Нерегулируемые сигналы тревог | асистолия, ошибка измерения давления, не установлен датчик SpO2, ЭКГ, Т, неисправен датчик SpO2, не подстыкован разъем SpO2, низкий вольтаж ЭКГ, слабый сигнал NIBP, нет дыхания, линия не подключена, сброшен электрод. | да |
| 11. | Хранение данных: | наличие | да |
| 11.1 | Фиксируемые тренды по параметрам: ЧСС, ЧП, SpO2, артериальное давление, температура (2 канала, разность температур), ЧД, смещение ST-сегмента | наличие | да |
| 11.2 | Виды трендов | числовые интегрированные, табличные, графические | да |
| 11.3 | Отображение числовых интегрированных трендов | в едином поле с привязкой к действительному времени | да |
| 11.4 | Формат отображаемых трендов | определяется пользователем. | да |
| 11.5 | Функция печати данных трендов на встроенном принтере | наличие | да |
| 11.6 | Прокрутка графических трендов на экране, в интервалах | 1,5; 3; 6; 12; 24 часов | да |
| 11.7 | Отображение трендовых данных с дискретностью | 15 сек или 1 минута | да |
| 11.8 | Базовый объем памяти регистрации трендов, не менее | 96 часов | да |
| 11.9 | Режим запоминания | автоматический | да |
| 11.10 | Энергонезависимая память | не менее 300 часов | да |
| 12. | Аксессуары на 1 монитор: |  | да |
| 12.1 | ЭКГ кабель 4-х жильный | 1 шт. | да |
| 12.2 | Комплект одноразовых электродов | 60 шт. | да |
| 12.3 | Датчик пульоксиметрический (прищепка) | 1 шт. | да |
| 12.4 | Датчик температуры кожный | 1 шт. | да |
| 12.5 | Датчик температуры полостной | 1 шт. | да |
| 12.6 | Пневмомагистраль для канала НИАД | 1 шт., длина не менее 2.3м | да |
| 12.7 | Манжета для измерения АД, подростковая | 1 шт. | да |
| 12.8 | Манжета для измерения АД, взрослая | 1 шт. | да |
| 12.9 | встроенный аккумулятор | 1 шт. | да |
| 12.10 | бумага для термопринтера (рулон) – 2шт | наличие | да |
| 13. | Дополнительные требования |  | да |
| 13.1 | Совместимость со Станцией центрального мониторинга «Тритон», уже имеющейся у заказчика. | да | да |
| 13.2 | Проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучения персонала | да | да |
| 13.3 | Гарантийное обслуживание | не менее 18 месяцев | да |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 27.07.2010.

Регистрационный № 456

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 200__ г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (рекомендуется указать марку / модель и производителя). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения |  | Количество поставляемых товаров | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в том числе стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _____________________________________руб., в т.ч. НДС ________

(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

____________________________________, согласно(ен) исполнить условия муниципального

(Наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 456 от 27.07.2010, с учетом предложения о цене контракта, указанного в настоящей котировочной заявке.

Руководитель организации ____________ _____________

(подпись) 	  (Ф.И.О.)

М.П.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

город Иваново                                                            «___» _________  2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №3 г. Иванова, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Андреева А.Г.,  действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________, действующего на основании _____________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от __________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик выполняет перед Заказчиком обязательство по поставке прикроватных кардиомониторов (далее – Товар), а Заказчик оплачивает поставленный Товар на условиях настоящего Контракта.

_______________________________________________________________ поставляются согласно Спецификации (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Заказчик осуществляет прием и проверку на соответствие поставленного Поставщиком Товара заявке Заказчика по количеству и  другим характеристикам Товара.

2. Качество товара

2.1. Качество Товара поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать требованиям ГОСТ, соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам, иметь сертификат соответствия. Наличие регистрационного удостоверения, сертификата Госстандарта России, сертификата об утверждении типа средств измерений, санитарно-гигиенический сертификат.

2.2. В случае поставки импортного товара сертификат качества должен быть оформлен на русском языке.

2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

2.4. Заказчик вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и срокам годности поставленного Товара в течение 30 (тридцати) дней после его приемки. Дата приемки соответствует дате, указанной на накладной.

2.5. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 10 дней с момента получения от Заказчика претензии по качеству и срокам годности поставленного Товара.

2.6. Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Заказчика. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Заказчика.

Срок для ответа Поставщика на претензию устанавливается в течение 5 рабочих дней с момента получения Поставщиком или его представителем письменной претензии от Заказчика или его представителей.

2.7. Маркировка на упаковке должна быть четкой и выполнена несмываемой краской.

2.8. В случае поставки импортных товаров маркировка индивидуальной упаковки должна быть оформлены на русском языке.

2.9. Гарантийный срок на Товар – ___________________.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Тара и упаковка должны соответствовать действующим стандартам и техническим условиям.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика.

3.4. Товар передается по накладной, в которой указывается наименование Товара, ассортимент, количество мест и товарных единиц, стоимость Товара.

3.5. В случае отказа Заказчика сделать отметки об отказе в приемке Товара факт отказа удостоверяется актом, составленным представителем Поставщика в присутствии уполномоченных представителей Заказчика.

4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена Контракта составляет ______________________________________ руб._______ коп.,  в т.ч. НДС ______________________________________________________________________________

Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением муниципального контракта, в т.ч. стоимость товара, стоимость доставки товара до склада заказчика, разгрузку, установку, обучение специалистов заказчика на поставленном оборудовании, расходы по сертификации, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

4.2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 4.3.

4.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товара и иных условий исполнения муниципального контракта.

4.4. Оплата продукции производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счетов Поставщика, предоставления сертификата соответствия (качества), приемо-сдаточного акта и товарно-транспортной накладной в 3-4 кварталах 2010 г.

4.5. Оплата производится за счет средств бюджета города Иванова (наказы избирателей).

4.6. Валютой платежа является российский рубль.

4.7. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Осуществить доставку и разгрузку в месте нахождения Заказчика поставленного Товара, предварительно согласовав свои действия с уполномоченным представителем Заказчика.

5.2. Обеспечить сохранность поставляемого Товара до момента его передачи Заказчику. Факт передачи Товара подтверждается подписью уполномоченного представителя Заказчика в товарно – транспортной накладной.

5.3. Не изменять в одностороннем порядке сроки поставки товара.

5.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в настоящем Контракте.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Осуществление контроля за выполнением Поставщиком условий Контакта на весь период поставки Товара, его ассортиментом и сроками поставки. Данный контроль осуществляется Заказчиком.

6.2. Заказчик  имеет право в течение всего времени действия настоящего Контракта осуществлять контроль за предоставлением Поставщиком сертификатов соответствия на Товар, а также соответствие поставленного Товара заявкам на предоставление Товара.

При обнаружении  нарушения Поставщиком графика поставок Товара, а также других условий Контракта, в том числе условий о сроках годности поставляемого Товара, составляется акт, который подписывается представителями сторон, а в случае неявки представителя Поставщика, наделенного соответствующими полномочиями, акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

При выявлении указанных нарушений Заказчик вправе по своему усмотрению и в одностороннем порядке:

- приостановить производство платежей, причитающихся Поставщику по настоящему Контракту, до устранения данных нарушений Поставщиком, направив последнему письменное уведомление с предписанием об устранении выявленных нарушений в установленный Заказчиком срок.

6.3. Заказчик обязан произвести оплату поставленных Поставщиком Товаров в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязуется по требованию Заказчика уплатить неустойку в размере 0,3 % от стоимости не поставленного Товара за каждый день просрочки.

При поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе назначить Поставщику разумный срок для замены Товара ненадлежащего качества на качественный. В случае если в назначенный Заказчиком срок Поставщик не произведет требуемую замену Товара, Поставщик оплачивает пени в размере 0,1% от стоимости Товара, подлежащего замене, за каждый день просрочки, после установленного срока.

7.2. При причинении убытков Заказчику Поставщик возмещает убытки в виде реального ущерба и упущенной выгоды.

7.3. Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ при наличии вины.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Контракта, Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства.

8.2. В случае нарушения любой из Сторон условий настоящего Контракта, другая Сторона вправе предъявить претензию к виновной Стороне.

Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. К претензии прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования, а именно: коммерческий акт (для претензии по недостаче). Претензия  рассматривается в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензии дается в письменной форме и подписывается ее руководителем или заместителем руководителя организации. Расходы по возмещению нанесенного ущерба несет виновная Сторона.

8.3. Споры Сторон, которые не удалось урегулировать в претензионном порядке, разрешаются в соответствии с законодательством в судебном порядке в Арбитражном суде Ивановской области.

- 9. Форс-мажор

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, акты государственных органов и другие обстоятельства непреодолимой силы, независимые от воли Сторон и возникающие после подписания настоящего Контракта. При этом время исполнения обязательств по настоящему Контракту  соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, немедленно, но не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления и прекращения, в письменной форме извещает другую сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении либо о прекращении форс-мажорных обстоятельств лишает Стороны права ссылаться на них, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

10. Заключительные положения

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и завершается ________________.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. Юридические адреса и реквизиты и подписи Сторон

Заказчик: МУЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

Адрес: 153008,  г. Иваново, ул. Постышева, д. 57/3.

Тел./факс: /4932/ 30-08-08

Реквизиты: ИНН 3728023930   КПП 370201001  БИК 042406001

Р\с 40204810800000000054  ГРКЦ ГУ Банка  России по Ивановской области г. Иваново

Главный врач ______________ Андреев А.Г.

М.П.

Поставщик: _______________________________________________

Адрес: ____________________________________________________

Тел./факс: _________________________________________________

Реквизиты: ________________________________________________

__________________________________________________________

Руководитель _______________ /________________/

М.П.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от «___» _______ 20___г.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара | Производитель | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, ед. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: _____________ Андреев А.Г.            Поставщик: ____________ /_______________/

М. П.                                                                           М.П.