- Извещение о  проведении  запроса  котировок

- Дата: 28.10.2010

- Регистрационный № 674

| Заказчик |  |  |  | МУЗ «Родильный дом №1» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  |  |  | 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 |  |  |  |
| Адрес электронной почты |  |  |  | 1roddom@rambler.ru |  |  |  |
| Контактное лицо Заказчика |  |  |  | Лобанова Ольга Викторовна |  |  |  |
| Номер контактного телефона Заказчика |  |  |  | 41-60-66 |  |  |  |
| Место подачи котировочных заявок |  |  |  | г. Иваново, пл. Революции, д. 6, ком. 519 Администрация города Иванова |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок |  |  |  | 11.11.2010 до 15:30 |  |  |  |
| Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг |  |  |  | Единица измерения | Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  |
| Поставка фетального монитора (кардиотокографа) для одноплодной беременности | Требование к качеству товаров, работ, услуг | Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, СанПин и ТУ, принятых для данного вида Товаров, а также качественным удостоверениям производителя и сертификатам соответствия |  |  | шт. | 1 |  |
|  | Требование к техническим характеристикам товаров, работ, услуг | - Технические характеристики согласно технического задания (Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности |  |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности товаров, работ, услуг | Наличие сертификата качества. Вся поставляемая продукция должна быть новой и соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду товаров, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам с предоставлением соответствующих сертификатов и других документов. Гарантийный срок поставляемого товара 24 месяца с даты поставки товара |  |  |  |  |  |
|  | Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара | Доставка и разгрузка Товара силами Поставщика в соответствии с заявленными требованиями. Упаковка, маркировка завода изготовителя. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией. |  |  |  |  |  |
| Требования к участникам размещения заказа |  |  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа |  |  |  |  |
| Источник финансирования заказа |  |  | Внебюджетные средства (родовые сертификаты) |  |  |  |  |
| Максимальная цена контракта, тыс. руб. |  |  | 340,00 |  |  |  |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах |  |  | В цену товара входят стоимость товара, расходы на перевозку, доставку, страхование, монтаж и наладку, обучение специалистов заказчика, таможенные пошлины, налоги, в том числе НДС, сборы и другие обязательные платежи |  |  |  |  |
| Место доставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | 153003, г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16 |  |  |  |  |
| Срок поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | В течение 30 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |  |  |  |  |
| Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  | Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи, акта ввода оборудования в эксплуатацию. |  |  |  |  |
| Срок подписания победителем контракта |  |  | 22.11.2010 |  |  |  |  |

- Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

от 28.10.2010 № 674

Техническое задание

- Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности

| № | Наименование основных функциональных и технических параметров | Наличие функции и величины параметров |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС), движений плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |
| 1.2 | Регистрация профиля двигательной активности плода в автоматическом режиме | Методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала |
| 1.3 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при: |  |
| 1.3.1 | отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |
| 1.3.2 | тахи- или брадикардии | Наличие |
| 1.3.3 | отсутствии движений плода | Наличие |
| 1.4 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более | 1 уд/мин, 1 сек |
| 1.5 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |
| 1.6 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |
| 1.7 | Контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Аудио- и визуальный |
| 1.8 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора не менее 6 часов непрерывной записи | Наличие |
| 1.9 | Возможность ввода и отображение на дисплее и при печати: |  |
| 1.9.1 | - данных о пациентке | Наличие |
| 1.9.2 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |
| 1.10 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |
| 1.11 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |
| 1.12 | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |
| 1.13 | Телеметрия | Возможность |
| 1.14 | Одновременный расчет параметров интранатальной КТГ в режиме реального времени (IP Trend) |  |
| 1.14.1 | - базальной частоты в диапазоне 30 -240 уд/мин | Наличие |
| 1.14.2 | - сумма потерянных ударов (децелераций с амплитудой > 20 уд./мин) | Наличие |
| 1.14.3 | - вариабельности коротких отрезков – STV, мс | Наличие |
| 1.15. | Вывод на экран и печать каждые 15 минут значения следующих параметров за этот промежуток времени: |  |
| 1.15.1 | - среднее значения базальной частоты за 15 мин. | Наличие |
| 1.15.2 | - сумма потерянных ударов за 15 мин | Наличие |
| 1.15.3 | - достоверность расчета параметров КТГ | Наличие |
| 1.16 | Вывод на экран и печать каждые 60 минут значения следующих параметров за этот промежуток времени: |  |
| 1.16.1 | - среднее значения базальной частоты за 60 мин. | Наличие |
| 1.16.2 | - сумма потерянных ударов за 60 мин. | Наличие |
| 1.16.3 | - значение STV за 60 мин. | Наличие |
| 1.16.4 | - достоверность расчета параметров КТГ | Наличие |
| 1.17 | Вызов на экран почасовых значений параметров КТГ за последние 4 часа мониторинга одним нажатием кнопки | Наличие |

| 2.1 |  | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |
| 2.1.2 |  | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более | 1,5 МГц |
| 2.1.3 |  | Диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин | 30-240 |
| 2.1.4 |  | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |
| 2.1.5 |  | Точность в диапазоне 100-180 уд/мин, не хуже | +/- 1 уд/мин |
| 2.1.6 |  | Точность расчета ЧСС плода, уд./мин, не хуже | +/-0.25 |
| 2.1.7 |  | Точность оцифровки | +/- 5 мсек |
| 2.1.8 |  | Частота повтора, не хуже | 3.0 кГц |
| 2.1.9 |  | Акустические параметры согласно положению | ГОСТ 8.604-2004, МИ 2477-98, IEC 61157 |
| 2.1.10 |  | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_, не хуже | 61,3 кПа |
| 2.1.11 |  | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta, не хуже | 14,2 мВт/см2 |
| 2.1.12 |  | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), не более | 1,8 мВт/см 2 |
| 2.1.13 |  | Полная мощность УЗ пучка Р, не более | 14 мВт |
| 2.1.14 |  | Безопасность | Тип защиты ВF |
| 2.1.15 |  | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |
| 2.1.16 |  | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие |
| 2.2 |  | Канал регистрации сократительной активности матки |  |
| 2.2.1 |  | Номинальная чувствительность (для полной шкалы) | 150 гр |
| 2.2.2 |  | Диапазон измерений ТОСО датчика, % | 0-100 |
| 2.2.3 |  | Диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. | +/- 100 |
| 2.2.4 |  | Ручной режим установки нуля | Наличие |
| 2.2.5 |  | Автообнуление | Наличие |
| 2.2.6 |  | безопасность | Тип защиты ВF |
| 2.2.7 |  | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |
| 2.3 |  | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |
| 2.4 |  | Принтер 2 шт. | Точечный матричный термальный, 1024 элемента |
| 2.4.1 |  | Скорость протяжки бумаги | 1,2 и 3 см/мин |
| 2.4.2 |  | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |
| 2.4.3 |  | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | 30-240 |
| 2.4.4 |  | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |
| 2.4.5 |  | Тип бумаги | Теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием |
| 2.4.6 |  | Ширина печати | 128 мм |
| 2.4.7 |  | Длина бумаги в 1 упаковке, не менее | 45 м |
| 2.4.8 |  | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин | 75 часов |
| 2.4.9 |  | Возможность выбора шкалы при печати | 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) или 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) |
| 2.5 |  | Дисплей |  |
| 2.5.1 |  | Тип дисплея жидкокристаллический графический не менее 5.2'' | Наличие |
| 2.5.2 |  | Режимы работы дисплея | Буквенно-цифровой и прокрутка кривой |
| 2.5.3 |  | Информация, отображаемая на дисплее: |  |
| 2.5.3.1 |  | - показания ЧСС | Наличие |
| 2.5.3.2 |  | - показания ТОКО | Наличие |
| 2.5.3.3 |  | - результаты анализа КТГ | Наличие |
| 2.5.3.4 |  | - интерактивные сообщения | Наличие |
| 2.5.3.5 |  | - меню | Наличие |
| 2.5.3.6 |  | - текущие время/дата | Наличие |
| 2.5.3.7 |  | - время мониторинга | Наличие |
| 2.5.3.8 |  | - ФИО пациентки | Наличие |
| 2.6 |  | Режим работы фетального монитора | Интерактивный |
| 2.7 |  | Вес прибора, не более | 5,5 кг |
| 2.8 |  | Размеры прибора, см, не более | 28х28 х 18 |
| 2.9 |  | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |
| 2.10 |  | Возможность подключения к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |
| 2.11 |  | Встроенный держатель датчиков | Наличие |
| 2.12 |  | Возможность санитарной обработки фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |
| 2.13 |  | Возможность стерилизации датчиков путем полного погружения в дез. раствор | Наличие |
| 3. Требования, предъявляемые к составу изделия. |  |  |  |
| 3.1 |  | Конструкция монитора | Моноблок |
| 3.2 |  | Встроенный процессор | Наличие |
| 3.3 |  | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |
| 3.4 |  | Встроенный термопринтер | 2 шт. |
| 3.5 |  | УЗ датчик | 1 шт. |
| 3.6 |  | ТОКО датчик | 1 шт. |
| 3.7 |  | Ремни для крепления датчиков | 4 шт. |
| 3.8 |  | Пряжки к ремням | 2 шт. |
| 3.9 |  | Мембраны для ТОСО-датчика | 5 шт. |
| 3.10 |  | Гель | 1 фл. 250 мл |
| 3.11 |  | Термобумага | 1 пачка |
| 3.12 |  | Сетевой провод | 1 шт. |
| 3.13 |  | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 3.14 |  | Паспорт на монитор | Наличие |
| 3.15 |  | Схема работы на приборе | Наличие |
| 4. Требования по качеству, надежности, сертификации поставляемого оборудования и гарантии изготовителя. |  |  |  |
| 4.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие |
| 4.2 | Сертификат соответствия Госстандарта России |  | Наличие |
| 4.3 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |
| 4.4 | Сертификат об утверждении типа средства измерения |  | Наличие |
| 4.5 | Паспорт на изделие завода-изготовителя |  | Наличие |
| 4.6 | Условия гарантии на товары |  | Наличие |
| 4.7 | Гарантия на оборудование: |  | 24 месяца с даты поставки |
| 4.8 | Русифицированная версия прибора |  | Наличие |

Котировочная заявка подается участником размещения заказа в оригинале в письменной форме. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, заверена подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа, скреплена соответствующей мастичной печатью (для индивидуальных предпринимателей - при её наличии). Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, должны быть однозначны, и не допускать двусмысленных толкований. В котировочных заявках, представляемых участниками размещения заказа, не допускаются ошибки, подчистки и исправления (за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку). Если в заявке имеются расхождения между обозначением цены контракта прописью и цифрами, то котировочной комиссией принимается к рассмотрению цена контракта, указанная прописью.

В случае, если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы и скреплены между собой таким образом, чтобы исключить их случайное выпадение, заверены подписью участника размещения заказа или уполномоченного представителя участника размещения заказа и скреплены печатью.

Согласно ч. 2 ст. 46, п. 1 ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 - ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 94) котировочная заявка может быть подана по почте или в форме электронного документа, подписанного  в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. В связи с отсутствием технической возможности в принятии электронных документов, заверенных электронно-цифровой подписью, котировочная заявка принимается только в письменной форме.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного в извещении срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94). Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией (ч.3 ст. 8 ФЗ № 94).

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе отозвать извещение о проведении запроса котировок до окончания срока подачи котировочных заявок.

Котировочная заявка должна быть составлена по прилагаемой форме и в соответствии с требованиями статьи 44 ФЗ № 94:

№ _____________

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

от 28.10.2010 г.

Регистрационный № 674

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «__» _________ 2010 г.

Сведения об участнике размещения заказа:

| 1. Наименование участника размещения заказа (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) (Наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты (при его наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Банковские реквизиты участника размещения заказа: 3.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Код БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Идентификационный номер налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предложение участника размещения заказа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование поставляемых товаров (указание марки / модели и производителя являются обязательными условиями). | Характеристики поставляемых товаров | Единица измерения | Количество поставляемых товаров |  | Цена единицы продукции, руб. | Сумма руб. |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| Сведения о включенных или не включенных в цену контракта расходах |  |  |  | В цену товара входят стоимость товара, расходы на перевозку, доставку, страхование, монтаж и наладку, обучение специалистов заказчика, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи. |  |  |  |  |

Цена муниципального контракта _______________________ руб., в т.ч. НДС _______________ руб.

(сумма прописью)

Примечание: НДС указывается только теми организациями, которые работают с применением традиционной системы налогообложения.

_______________________________________,  согласно (ен) исполнить условия   муниципального

(наименование участника размещения заказа)

контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 674 от 28.10.2010, с учетом предложений, указанных в настоящей котировочной заявке, в том числе о цене контракта и сведениях о включенных или не включенных в данную цену контракта расходах.

Руководитель организации _______________   ________________________

(подпись) 	                   (Фамилия, инициалы)

М.П.

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №_____

на поставку фетального монитора (кардиотокографа) для одноплодной беременности

г. Иваново									«___»_________2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом №1», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Родинова В.Н., действующего на основании Устава с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Протоколом _____________от ____________ №_____, заключили настоящий контракт на поставку товаров для муниципальных нужд (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется передать медицинское оборудование Заказчику, согласно спецификации (приложение № 1 к муниципальному Контракту) (далее – Товар) по адресу: г. Иваново, ул. Ленинградская, д. 3/16.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных Товаров, указанных в п. 1.1. Контракта, и уплатить за него определенную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.3. По окончании поставки товаров в полном объеме стороны составляют акт приемки-передачи товаров, который является основанием для оплаты принятых товаров.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего Контракта составляет  ______________________________________________

____________________ руб. ____ коп., в т.ч. НДС ___________________________.

В цену товара входят стоимость товара,  расходы на перевозку, доставку, страхование, монтаж и наладку, обучение специалистов заказчика, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая предусмотренного п. 2.3.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом объема товара и иных условий исполнения муниципального Контракта.

2.4. Оплата производится за счет внебюджетных средств (родовые сертификаты).

2.5. Оплата осуществляется после внесения Заказчиком сведений о заключении настоящего Контракта в Реестр муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа.

2.6. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика после поставки товара на основании счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, акта приемки-передачи, акта ввода оборудования в эксплуатацию.

2.7. Отказ Поставщика от выполнения своих обязательств возможен только вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

3. Сроки и условия поставки

3.1. Товар должен быть поставлен в течение 30 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта согласно Спецификации на Товар.

3.2. По согласованию с Заказчиком возможна досрочная поставка Товара.

3.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Риск утраты или порчи Товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.4. Товар должен по качеству и комплектности соответствовать техническим нормам, указанным в спецификации.

3.5. Товар поставляется со всей необходимой технической документацией.

3.6. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующей действующим стандартам и техническим условиям. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар, оборудование – международным стандартам.

3.7. Маркировка Товара должна содержать наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

3.8. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к месту доставки.

3.9. При поставке Товара сторонами оформляется акт приемки-передачи Товара с приложением к нему отчетных документов. Заказчик имеет право на проведение контроля и (или) испытаний Товара с целью подтверждения его соответствия технической документации и заявленным требованиям. Если Товар, подвергшийся контролю или испытанию, не будет соответствовать требованиям настоящего Контракта и ГОСТ, Заказчик может отказаться от него и Поставщик должен будет заменить забракованный Товар либо устранить недостатки с целью приведения Товара в соответствие с требованиями без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. требовать поставки качественных Товаров и в срок установленный Контрактом;

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. принять качественный Товар и оплатить его.

5. Права и обязанности Поставщика

5.1. Поставщик вправе:

5.1.1. получить оплату за поставленный Товар на условиях Контракта;

5.1.2. поставить Товар досрочно, с согласия Заказчика.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1. передать Заказчику в обусловленный срок производимые (или закупаемые) Товары;

5.2.2. передать Товар в соответствующей таре и упаковке подлежащей возврату (или входящую в стоимость Товара);

5.2.3. восполнить недопоставку товара в ассортименте недопоставленного Товара;

5.2.4. в случае передачи Товара ненадлежащего качества и некомплектности Товара заменить Товар в срок указанный Заказчиком в акте возврата некачественного и/или некомплектного Товара.

6. Гарантии качества

6.1. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет 24 месяца с даты поставки товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что поставленный по настоящему Контракту Товар полностью соответствует техническим стандартам, требованиям и спецификации поставки Товара.

6.3. Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.4. Поставщик несет все расходы по устранению дефектов Товара (замене дефектного Товара), выявленных Заказчиком в течение гарантийного срока.

7. Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За нарушение сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,3% от цены контракта за каждый день, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока поставки Товара.

7.3. В случае поставки некачественного или некомплектного Товара, выявленного во время его приемки, Поставщик по выбору Заказчика производит его замену Товаром, соответствующим Контракту, или безвозмездное устранение недостатков в срок, указанный  Заказчиком.

7.4. В случае выявления некачественного, некомплектного Товара, который не мог быть обнаружен в момент приемки Товара, Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента их обнаружения уведомляет об этом Поставщика, а последний в свою очередь обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней направить представителя для составления акта. В случае, если представитель по истечении указанного срока не явится, Заказчик вправе составить акт о выявленных недостатках Товара в одностороннем порядке.

7.5. Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента составления акта обязуется заменить Заказчику некачественный, некомплектный Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, на комплектный Товар.

7.6. В случае полного или частичного невыполнения Контракта одной из Сторон последняя обязана возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки.

7.7. За просрочку оплаты счета Заказчик уплачивает Поставщику пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату выполнения денежных обязательств по настоящему Контракту.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по Контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в предельно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало возможности направить уведомление.

8.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных пунктом 8.1 Контракта, при условии соблюдения требований пункта 8.2 Контракта продлевает срок исполнения обязательств по Контракту на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства.

8.5. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 Контракта, будут длиться более 3 (трех) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Контракта,  разрешаются путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Ивановской области.

9.3. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров является обязательным. Сторона, в адрес которой направлено претензионное письмо, обязана дать на него мотивированный ответ в течение 10 календарных дней с момента получения претензии.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2010 г.

Обязательства по настоящему Контракту могут быть исполнены сторонами досрочно, в случае такого соглашения между сторонами.

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и подписываются представителями Сторон. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

10.4. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, наименования, банковских и прочих реквизитов такая сторона обязана в течение 15 (пятнадцати) дней официально письменно известить об этом другую Сторону. Указанное письмо является основанием для заключения дополнительного соглашения для внесения изменений и дополнений в Контракт.

10.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Родильный дом №1» 153003, ул. Ленинградская, д. 3/16 ИНН 3731011589 Л/сч №002022368 при ФКУ администрации г.Иваново БИК 042406001 р/сч 40204810800000000054 | ПОСТАВЩИК: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| --- | --- |
| Главный врач МУЗ "Родильный дом №1" ________________ Родинов В.Н. М.П. | Руководитель _______________/_________________/ М.П. |

Приложение №1

к муниципальному контракту

от _____________ № ____

Спецификация на Товар

| № п/п | Наименование поставляемого Товара | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, рублей | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ "Родильный дом №1" ________________ Родинов В.Н. МП | ПОСТАВЩИК: Руководитель _______________/_________________/ МП |
| --- | --- |