| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Кресло гинекологическое 2шт. |  |
| --- | --- |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики оборудования | Требуемая величина параметра |
| Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. |
| Год выпуска оборудования | Не ранее 2012 года |
| Назначение кресла | Предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических осмотров и манипуляций |
| Тип рамы | Cталь с эпоксидным порошковым покрытием |
| Высота от поверхности пола до поверхности сиденья | Не менее 900 мм |
| Длина кресла общая | Не более 1600 мм |
| Ширина сиденья и спинки кресла | Не более 580 мм |
| Ширина кресла общая | Не более 800 мм |
| Диапазон регулировки угла наклона спинки кресла | Диапазон не менее от 45º до 90º |
| Диапазон регулировки угла наклона тазовой секции кресла | Диапазон не менее от 0º до 14 º |
| Регулировка угла наклона спинки и сиденья | Наличие, за счет газовых пружин |
| Возможность независимой регулировки угла наклона спинки и тазовой секции кресла | Наличие |
| Поддон для сбора жидкостей | Выдвижной, съемный, на эргономичных роликах, из нержавеющей стали |
| Крепление поддона относительно тазовой секции | Крепление поддона непосредственно к корпусу кресла, положение не зависит от наклона тазовой секции |
| Подлокотники для пациента | Наличие, металлическое основание, мягкая бесшовная обивка в цвет кресла, съемные |
| Подколенники по Геппелю | Наличие, мягкие, обитые по бесшовной технологии с возможностью замены после длительного срока эксплуатации, регулировка подколенников по высоте и ширине |
| Наличие съемного лотка из нержавеющей стали | Наличие |
| Регулировка подколенников по высоте и углу наклона | Наличие |
| Технология обивки | Бесшовная |
| Обивочный материал | Искусственная винилис-кожа для медицинской мебели |
| Цвет обивки | По заявке заказчика |
| Возможности дезинфекции | Обивка устойчива к химическим дезинфектантам и УФ облучению |
| Грузоподъемность кресла | Не менее 200 кг |
| Возможность модернизации после длительного срока эксплуатации | Наличие |
| Возможность крепления кольпоскопа непосредственно к креслу | Наличие |
| Ступенька передвижная | Наличие, изготовлена из профильной стальной трубы 20*20 с эпоксиполимерным покрытием, верхняя часть мягкая, обтянута искусственной кожей. |
| Сертификаты и регистрационные удостоверения | Наличие |
| Паспорт завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Средний срок службы оборудования | Не менее 10 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 24 месяцев |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ Кресло донора - количество 2шт. |  |
| Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики оборудования | Требуемая величина параметра |
| Основные требования к поставляемому оборудованию и материалам, применяемым при его изготовлении (с учетом выбора современных моделей, последних достижений науки и техники в области здравоохранения) | Оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении. |
| Год выпуска оборудования | Не ранее 2012 года |
| Назначение кресла | Предназначено для размещения пациентов с целью проведения гемодиализа, гемотрансфузий в лечебных медицинских учреждениях. |
| Размеры кресла не менее мм. Длина Ширина Высота | 1800 900 1300 |
| Материал изделия (каркас) | Сталь |
| Покрытие металлокаркаса | Полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим средствам |
| Силовая рама кресла, изготовлена из профильной трубы прямоугольного сечения | Наличие |
| Сечение профильной трубы силовой рамы кресла не менее мм | 40х25х1,5 |
| Ложе кресла | Цельносварное, подвижное, крепится к основанию кресла. |
| Ложе выполнено из трубы прямоугольного сечения, сварной сетки из проволоки и мягкой части (спинная и ножная секции – матрац) | Наличие |
| Сечение профильной трубы ложе не менее мм: | 40х25х1,5 |
| Сетка ложе | жесткая, изготовлена из проволоки диаметром не менее 5 мм, и ячейкой не более 100мм х 50 мм |
| Подвижная часть кресла | Имеет 4-е подшипника качения, передвигается по радиусным направляющим при помощи пневмопружины. |
| Матрац | из пенополиуретана, покрыт искусственной винилис-кожей для медицинской мебели |
| Толщина матраца не менее мм. | 50 |
| Подлокотники для пациента | Наличие, имеют удобную анатомическую форму, регулируются по высоте, мягкая обивка в цвет кресла. |
| Крепление подлокотника с обеих сторон при помощи цангового зажима | Наличие |
| Комплектуется стойкой капельницы | Наличие |
| Цвет обивки | На выбор |
| Возможность дезинфекции | Обивка устойчива к химическим дезинфектантам и УФ облучению |
| Грузоподъемность кресла | Не менее 170 кг |
| Декларация и регистрационное удостоверение | Наличие |
| Паспорт завода-изготовителя и инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 12 месяцев |